COD智能电极

OPT-7170

UV-COD Sonde

工作原理

OPT-7170COD智能电极同时测量254nm和546nm处的吸光度，254nm处吸光度用于计算水体中有机物浓度，546nm处吸光度用于减少浊度对测量产生的干扰。测量值可转换成COD、BOD、TOC等。

紫外吸收法测量COD，无需化学试剂，无二次污染，能快速反映水质变化情况。使用调制和相干检测技术，有

效提高测量精度、稳定性和抗干扰能力。

Window

PD

PD

254nm

546nm Lens

Lens Filter

技术指标

技术特点

双光束测量技术，可同时测量COD、浊度、BOD、TOC参数

相干检测技术，精度好、稳定性好

无需化学试剂、无二次污染、快速测量

具有自清洗功能，清除水样中附着物，免维护 具有浊度补偿功能，减小水样中浊度对测量影响

数据分析软件，具有校准、记录、分析、诊断功能

316不锈钢耐腐蚀壳体；PT3/4上螺纹接口，方便安装

具IP68防护等级，适合各种恶劣环境

产品尺寸图

20

校准周期：  建议1-2月

常用备件: 清洗刷片

19

项	⽬

COD(OPT-7170)

工作原理

紫外吸收法

测量波长

254nm、546nm

测量范围

COD:(0-200/1000)mg/L;浊度:(0-500/2000)NTU

BOD:(0-100/500)mg/L;TOC:(0-80/400)mg/L

分 辨 率

0.01mg/L

测量精度

±5%或3mg/L

重 复 性

<2%或1mg/L

漂	移

±2%

线性误差

±5%

检 出 限

3mg/L

响应时间

<10s

MTBF

1440h/次

通讯接口

RS485，标准Modbus-RTU协议

外壳材质

316不锈钢，可订制钛合金

尺寸重量

D32mm，L175mm，电缆3米(可定制)，705g

工作环境

(0-60)℃，(0-3)bar

防护等级

IP68

电压功率

12V/24VDC，0.4W

产品概述

O P T - 7 1 7 0 是 一 款 采 用 R S 4 8 5 通 讯 接 口 和 标 准 Modbus协议， 自带清洗刷的COD智能电极。同时测量水体在254 nm和546 nm处的 吸 光 度 ， 并 可 转 换 成 COD、BOD、TOC等，快速反映水体变化情况。耐腐蚀性壳体， 适用于各种恶劣工作环境。

COD智能电极

COD智能电极